- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА МИКРОСКОПОМ И ЖИДКОСТИ РЕФРАКТОМЕТРОМ АББЕ

Цель работы: экспериментально определить показатели преломления стекла и жидкости, используя явления преломления и полного внутреннего отражения света на границе раздела двух сред.

Приборы и принадлежности: микроскоп с микрометрическим винтом, стеклянная пластинка с царапинами на обеих поверхностях, микрометр, рефрактометр Аббе, исследуемые жидкости.

#### Часть 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА МИКРОСКОПОМ

## Теоретическое обоснование

Для определения показателя преломления стекла используется явление кажущегося уменьшения толщины пластинки, обусловленное преломлением световых лучей при переходе из оптически более плотной в оптически менее плотную среду.

Рассмотрим луч света 0В, выходящий из точки 0, лежащей на нижней поверхности стеклянной пластинки (рис. 1).

O1

r

B

A

d1

E

i

C

d = 2,2 мм.

(стеклянная пластинка)

O

Рисунок 1

Направление ОВ образует небольшой угол с нормалью ОА, восстановленной в точке 0. Преломившись на верхней поверхности пластинки в точке В, рассматриваемый луч пойдет по направлению BE. Глаз наблюдателя, находящийся на нормали ОА, увидит мнимое изображение 01 источника света 0 в точке пересечения нормали с продолжением преломленного луча BE. В этой же точке 01 пересекутся также продолжения всех преломленных лучей, образующих небольшие углы с нормалью ОА. Таким образом, наблюдателю будет казаться, что все лучи выходят из точки 01 , а не из точки 0.

Пусть микроскоп наведен наблюдателем на верхнюю поверхность пластинки. В этом случае, чтобы увидеть нижнюю поверхность пластинки, необходимо сдвинуть тубус микроскопа не на расстояние ОА, равное толщине пластинки d, а на меньшее расстояние АО1, равное кажущейся толщине пластинки d1.

Так как в объектив микроскопа попадает очень узкий пучок света, то углы r и i малы и синусы этих углов могут быть заменены их тангенсами.

Из рисунка 1 видно, что

n=sinisinr=tgitgr=ABAO1:OCBC

Но так как АВ=ОС, АО1 = d1, ВС=d, то

n=dd1						(1)

Таким образом, для определения показателя преломления стекла необходимо истинную толщину пластинки разделить на кажущуюся толщину.

### Описание установки

Для определения показателя преломления стекла используется плоскопараллельная стеклянная пластинка с нанесенными на ее обеих сторонах царапинами. Для того, чтобы легче было распознать, какая именно поверхность пластинки наблюдается в микроскоп, удобно на одной стороне провести царапину вдоль пластинки, а на другой - поперек её.

Истинная толщина пластинки d=2,2 мм измеряется микрометром. Кажущаяся толщина пластинки d1 равна разности отсчетов положений тубуса при наведении микроскопа на верхнюю и нижнюю царапины. Перемещение тубуса микроскопа от верхней до нижней царапины осуществляется с помощью микрометрического винта, который служит для медленного перемещения с точностью до 0,002 мм в пределах 23-24 оборотов. Стопорный механизм, скрытый в тубусодержателе, ограничивает возможность дальнейшего движения. При работе микрометрическим винтом следует помнить, что от неосторожного нажима на стопорный механизм может произойти его поломка, вследствие чего микроскоп будет выведен из строя.

### Выполнение работы

1. Положить пластинку на предметный столик так, чтобы пересечение царапин оказалось в центре поля зрения микроскопа.

2. Навести микроскоп на верхнюю царапину и отметить по диску микрометрического винта деление K1, стоящее против указателя.

3. Вращая микрометрический винт, добиться ясного видения нижней царапины, отсчитывая при этом число полных оборотов m и отметив K2 - деление диска, стоящее против указателя

4. Вычислить кажущуюся толщину пластинки по формуле:

d1=mS+(K2−K1)Z

учитывая, что m полных оборотов винта перемещают тубус микроскопа на (mS) мм, а разность делений винта K2-K1 соответствует перемещению тубуса на расстояние (K2-K1)Z мм, и где:

S - шаг винта микроскопа, равный 0,100 мм;

Z - цена деления барабана, равная 0,002 мм.

5. Вычислить показатель преломления стекла по формуле (1).

#### Часть II.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОМОЩИ РЕФРАКТОМЕТРА АББЕ

### Описание установки

Основной деталью рефрактометра является призма, состоящая в действительности из двух прямоугольных призм. Эти призмы сложены гипотенузами и вмонтированы в полые кожухи, выполненные в виде полуцилиндров. Нижний из них неподвижно прикреплен к корпусу, а верхний откидывается на шарнире. Обе призмы изготавливаются из тяжелого стекла, имеющего показатель преломления n=1,7, и вмонтированы в полуцилиндры так, что при наложении одной из них на другую, между основаниями призм остается свободное пространство. Это пространство при измерении заполняется исследуемой жидкостью.

S

A

C

E

Z

B

D

Z

F

A

E

D

B

C

F

S

Определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра может быть выполнено двумя способами. При первом способе (рис.2 а) пучок световых лучей, испускаемых источником света S, с помощью зеркальца Z направляется на грань АВ призмы ABC. Преломившись на грани АВ, лучи проходят в призму ABC и достигают грани АС. Так как эта грань сделана матовой и вызывает рассеяние света, то лучи войдут в жидкость и достигнут грани ДЕ под различными углами. Наибольший возможный угол преломления лучей на грани ДЕ равен βпред, чем и определяется граница распространения света.

а)								б)

Рисунок 2.

При втором способе (рис. 2 б) пучок световых лучей направляется на грань ДР. Грань ДF также матовая и поэтому лучи входят в призму ДЕF под разными углами. Положение границы раздела света и тени соответствует световым лучам, угол отражения которых от грани ДЕ равен βпред

В случае бесцветных и слабоокрашенных жидкостей, слабо поглощающих свет, следует пользоваться первым способом. При измерении показателя преломления интенсивно окрашенных жидкостей, сильно поглощающих свет, применим лишь второй способ. В обоих случаях в окуляр трубы видно поле зрения, разделенное на две части - светлую и темную. Одновременно в окуляр также видна визирная линия, состоящая из трех черточек, и шкала рефрактометра. Левая сторона шкалы позволяет отсчитать показатели преломления различных жидкостей в пределах от 1,4 до 1,54, а с правой стороны поле зрения окуляра проградуировано на процентное содержание сахара.

### Выполнение работы

1. Приподняв верхнюю призму, поместить 1-2 капли исследуемой жидкости (глицерина) на поверхность нижней призмы. При этом не следует ее касаться, чтобы не поцарапать.

2.Опустить верхнюю призму, направить луч света на систему призм согласно рис. 2 а.

3.Перемещая при помощи рычага окуляр, добиться совмещения трех черточек визирной линии с границей преломления и провести по шкале с левой стороны отсчета показателя преломления глицерина. Если граница между освещенной и неосвещенной частями окрашена в разные цвета, то следует добиться ее резкости путем поворота компенсатора. Занести в отсчет полученное значение коэффициента преломления глицерина.

4.Изменив положение зеркальца, направить отраженные лучи на систему призм в соответствии с рис. 2 б и снова сделать отсчет показателя преломления глицерина. Сравнить между собой значения показателя преломления, полученные первым и вторым способами. После окончания измерений тщательно очистить призмы рефрактометра от глицерина ваткой.

5.Аналогично найти концентрацию раствора сахара, делая отсчет с правой стороны шкалы, и полученное значение также занести в отчет.

### Контрольные вопросы

1.Законы геометрической оптики. Закон преломления света.

2.Явление полного внутреннего отражения света от границы с оптически менее плотной средой. Предельный угол полного внутреннего отражения.

3.Почему говорят, что предмет, находящийся в оптически более плотной среде, кажется приближенным к наблюдателю?

4.Использование явления полного внутреннего отражения света для измерения показателя преломления.